|  | Теплосчетчик ультразвуковой «Комбик» Руководство по эксплуатации ИВК.117.011 РЭ объединенное с паспортом ИВК.117.011.ПС |  |
| --- | --- | --- |
| Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений России № 72395-18 Интервал между поверками 6 лет |  |

## Теплосчетчик «Комбик U»

## Настоящий документ, удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные технические характеристики теплосчетчика «Комбик» и содержит общие сведения, необходимые при монтаже и эксплуатации изделия. Дополнительные сведения можно запросить на сайте компании.

# Общие сведения

## Теплосчетчик ультразвуковой «Комбик» (далее – теплосчетчик) предназначен для измерений тепловой энергии (теплоты), объема и температуры теплоносителя (воды) в водяных системах тепло и (или) кондиционирования.

### Теплоноситель должен соответствовать ГОСТ 2874.

### Теплосчетчик, конструктивно, состоит из тепловычислителя, преобразователя расхода и двух термометров.

### В качестве преобразователей расхода воды (далее – ПР) в состав теплосчетчика входят ультразвуковые – «U» преобразователи расхода.

### В качестве термометров в состав теплосчетчика входят подобранные в пары термометры сопротивления (далее – КТП) типа Pt1000. Красный термометр устанавливается в подающий трубопровод, синий в обратный.

### Теплосчетчик может иметь выходы: B – интерфейс типа M-Bus; R – радиовыход; i – импульсный выход (0,1 кВт*ч/имп); S – интерфейс типа RS-485 (Желтый провод - A; Зеленый - B; Красный - DC 24V +; Голубой - DC 24V). Дополнительную информацию можно запросить у производителя.

# Основные метрологические и технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр условного прохода, мм | 10 | 15 | 20 |
| Порог чувствительности, м3/ч | 0,005 | 0,0075 | 0,0125 |
| Минимальный расход, qmin, м3/ч | 0,01 | 0,015 | 0,025 |
| Номинальный расход, qn, м3/ч | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Максимальный расход, qmax, м3/ч | 2 | 3 | 5 |

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений тепловой энергии (теплоты), % | ±(2+0,02 qmax/q+12/(T) |
| Относительная погрешность измерений объема воды в диапазоне от gmin до gmax, % | ±(2+0,02 qmax/ q) |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) платиновых термометров сопротивления | Pt1000 |
| Максимальная температура теплоносителя, ºС | 100 |
| Диапазон измерений разности температур, Δ°С | 3…100 |
| Диапазон измерений температур, ºС | от 0 до 100 |
| Пределы абсолютной погрешности измерений температур теплосчетчиком, ºС | ±(0,45 + 0,005(T) |
| Пределы абсолютной погрешности измерений разности температур теплосчетчиком, °С | ±(0,11 + 0,004((T) |
| Тип импульсного выхода | открытый коллектор |
| Пределы абсолютной погрешности измерений времени, % | ± 0,01 |
| Максимальное давление теплоносителя, МПа | 1,6 |
| диапазон температуры окружающего воздуха, °С относительная влажность не более, % | от +5 до +55 95 |
| Гидравлическое сопротивление при максимальном расходе qmax, м3/ч для исполнения ПР, МПа | 0,025 |
| Степени защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP65 |
| Питание от встроенного элемента питания, В Срок службы встроенного элемента питания, лет, не менее | 3,65 6+1 |

## Формулы вычисления тепловой энергии

| Формула (Гкал) | Назначение |
| --- | --- |
| Q1=М1·(Т1-Т2); Q2=М1·(Т1-Т2) | Измерение ТЭ в закрытых системах теплоснабжения и кондиционирования (охлаждения) с установкой ТС в подачу (Q1 если δT>0; Q2 если δT<0) |
| Q1=М2·(Т1-Т2); Q2=М2·(Т1-Т2) | Измерение ТЭ в закрытых системах теплоснабжения и кондиционирования (охлаждения) с установкой ТС в обратку (Q1 при δT>0; Q2 при δT<0). прим: ТС устанавливается в обратный трубопровод, термометр T1 – в подающий |

# Работа с изделием

## Требования к монтажу (теплосчетчик поставляется комплектом готовым для монтажа).

### При монтаже теплосчетчика необходимо соблюдать следующие требования:

Теплосчетчик необходимо устанавливать на трубопровод без перекосов обеспечив совпадения стрелки на корпусе с направлением потока теплоносителя, пространственная ориентация произвольная. Поставляемый изготовителем комплект присоединителей обеспечивает требуемые значения прямых участков. Подводящая часть трубопровода должна быть промыта и очищена от загрязнений. Запрещается проводить сварочные работы вблизи теплосчетчика. Красный термометр должен быть установлен в подачу, синий в обратку;

Герметичность монтажа теплосчетчика следует проверить рабочим давлением.

### Параметры, которые можно настроить в теплосчетчике до начала эксплуатации: выбрать индикацию в Гкал или кВт*ч, скорректировать время, выбрать формулу измерения ТЭ. Для перехода в подменю [set] выберите в меню Ver и удерживайте >6 сек, выберите коротким нажатием корректируемый параметр, для изменения параметра удерживайте от 2 до 6 сек. После наработки рабочего времени >24 часов изменить параметры будет нельзя.

### Автоматическую передачу показаний можно делать через фирменный онлайн сервис «ЕИС ЖКХ ОнЛайн».

## Монтажные размеры теплосчетчика (с присоединителями):

| Ду | 10/15 (Dm 1/2) | 20 |
| --- | --- | --- |
| Монтажная длина, L мм | U | 110 (170) | 130 (225) |
| L/W/H | U | 110/90/85 | 130/95/85 |
| Вес брутто, кг |  | 0,860 | 1,200 |

Теплосчетчик определяет следующие ситуации (Err). При нескольких ситуациях одновременно их коды суммируются.

| Код НС | Описание | Приращение Q и время работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | обрыв или короткое замыкание термометра Т1 | не производится |
| 2 | обрыв или короткое замыкание термометра Т2 | не производится |
| 4 | Т1<Т2 | производится Q2 |
| 8 | некорректная работа преобразователя расхода | не производится |
| 16 | производилась коррекция даты, времени, др. параметров или перезагрузка | производится |
| 128 | требуется смена батарейки (напряжение < 3 В) | производится |
| 1024 | теплосчетчиек неисправен, тербуется ремонт | не производится |

# Индикация

Информация, которую можно посмотреть на индикаторе теплосчетчика представлена в виде таблице. Коротким нажатием на кнопку (< 2с) происходит перемещение вниз по столбцу, длинным нажатием (2~6с) перемещение вправо.

| [ 1 ] | Измерения | [ 2 ] | Информация | [ 3 ] | Архивы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, q | Энергии | SN | Серийный номер | Date, А | Даты архивов |
| Т | Температуры | Ver | Версия, «п» или «о» |
| G, g | Массы | CS | Контрольная сумма |
| V, v | Объемы | Err | Код нештатной ситуации |
| Time, h | Рабочее время | Date | Текущая дата |
| Full Displ | Тест дисплея | Time | Текущее время |

Архив месячный индицирует показания на выбранную дату: Энергия Q1 и Q2; Масса G; Объем V; Наработанное время h, Код нештатной ситуации (НС).

# Комплектность

| Теплосчетчик Комбик U-15-_ Динамический диапазон 1:200 Архив месячный |
| --- |
| Наименование | Количество | Зав. № | Примечания |
| Вычислитель | 1 | - |  |
| Преобразователь расхода, тип U | 1 | - |  |
| Комплект термометров сопротивления (Т1,Т2) | 1 | - | Pt 1000 |
| Комплект присоединителей | 1 | - | По запросу |
| Кран для установки термометра | 1 | - | По запросу |

# Свидетельство о приемке

Теплосчетчик «Комбик» соответствует требованиям технических условий ТУ 117.011 2017 и признан годным к эксплуатации. М.П. __________ 	Дата производства __.__.20__г. _______________________ подпись

# Сведения о первичной поверке

Теплосчетчик прошел первичную поверку по МП 208-010-2018 "ГСИ. Теплосчетчик «Комбик». Методика поверки", утвержденной ФГУП "ВНИИМС" 15.03.2018 г. Интервал между поверками 6 лет.

Сведения о поверке внесены в https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/

Дата поверки __.__.202_

# Гарантийные обязательства

Изготовитель: ООО «ИВК-САЯНЫ», 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, 24А тел.: +7 (495) 215-28-22, http://www.sayany.ru , e-mail: service@sayany.ru , гарантирует в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления, безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя теплосчетчика при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Средний срок службы теплосчетчика не менее 12 лет.