| Измеритель тепловой энергии ИНДИВИД Руководство по эксплуатации С 580.000 РЭ Паспорт С 580.000 ПС | Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений России № 51791-12 межповерочный интервал 10 лет |  |
| --- | --- | --- |

Введение

Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики измерителей тепловой энергии «Индивид» (далее – измерители), а также устанавливает правила монтажа и эксплуатации, обеспечивающие соблюдение этих характеристик.

Изготовитель: ООО «ИВК-САЯНЫ», 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, 24А

тел.: +7 (495) 215-28-22, http://www.sayany.ru, e-mail: root@sayany.ru , service@sayany.ru

# НАЗНАЧЕНИЕ

# Измерители предназначены для вычисления количества тепловой энергии, отданной отопительным прибором (радиатор, батарея), на котором установлен измеритель, в нагреваемое помещение (квартиру), путем измерения разности температур отопительного прибора и воздуха в помещении. Для перевода показаний измерителя в единицы СИ, (кВт·ч), необходимо применять поправочные коэффициенты, учитывающие тип и мощность (размер) отопительного прибора на котором установлен измеритель.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИНДИВИД-1 | ИНДИВИД-2 |
| Стартовая температура, tz: (температура, при превышении которой начинает производиться измерение тепловой энергии) | °С | 40 - июнь, июль и август 28 - в остальные месяцы года | (t > 5 |
| Постоянная запрограммированная температура помещения: | °С | 20 | Нет |
| Рекомендуемые расчетные температуры теплоносителя системы отопления (температурный график), в диапазоне: | (С | tмакс = 105 / tмин = 55 | tмакс = 105 / tмин = 35 |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения энергии: 5°С( (t (10°C 10°С( (t (15°C 15°С( (t (40°C 40°С( (t | % | 12 8 5 3 |
| Максимальное значение разности температур, при котором вычисляется энергия: | °С | 68 |
| Двухсторонний радиоканал (полудуплекс): | - | 433 МГц; 10мВт; протокол РМД |
| Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69: |  | УХЛ 4 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: |  | Группа В4 |
| Температура окружающего воздуха: | °C | 0… 55 |
| Среднегодовая влажность окружающего воздуха: | % | ( 80 % при +25 (С |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): |  | IP 54 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: |  | Группа N1 |
| Питание – встроенный элемент питания напряжением: | В | 3,65 |
| Срок службы элемента питания до замены, не менее: | лет | 10 (+ 0,5) |
| Габаритные размеры, не более | мм | 40×100×33,5 |
| Масса, не более (без теплового адаптера) | кг | 0,05 |
| Средний срок службы, не менее | лет | 12 |

# (t – разность между температурой отопительного прибора и температурой воздуха.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА

# Измеритель соответствует требованиям ТУ 4218-010-47636645-2012 и EN 834;

# Измеритель конструктивно состоит из теплового адаптера и преобразователя измерительного. Основные элементы измерителя изображены на рис.1;

# Тепловой адаптер служит для передачи температуры поверхности отопительного прибора датчику температуры и крепления измерителя на отопительном приборе.

# Крепление теплового адаптера на отопительный прибор осуществляется посредством установочного крепежа, без вмешательства в систему отопления.

# Измеритель имеет четыре исполнения:

| Вариант исполнения | Оснащение |
| --- | --- |
|  | Датчик, измеряющий температуру отопительного прибора | Датчик, измеряющий температуру окружающего воздуха | Внутренний архив и радиоканал |
| ИНДИВИД-1 | + | - | - |
| ИНДИВИД-2 | + | + | - |
| ИНДИВИД-1 РМД | + | - | + |
| ИНДИВИД-2 РМД | + | + | + |

# Преобразователь измерителя исполнения с одним датчиком температуры, измеряет температуру отопительного прибора и вычисляет количество энергии, пропорциональное тепловой энергии, отдаваемой отопительным прибором применяя для этого запрограммированное значение температуры воздуха в помещении 20°С (возможны другие значения, по заказу).

# Преобразователь измерителя исполнения с двумя датчиками температуры, измеряет температуру отопительного прибора и температуру воздуха в помещении, и вычисляет количество энергии, пропорциональной тепловой энергии, отдаваемой отопительным прибором.

# Измерители исполнения РМД имеют радиоинтерфейс работающий по протоколу РМД, частота 433 мГц (≤ 10 мВт) и архив глубиной 990 суток, хранящийся в энергонезависимой памяти прибора, в котором сохраняются интегральные значения энергии, среднесуточных температур и коды нештатных ситуаций. На корпусе измерителей исполнения РМД нанесен символ  Для передачи показаний рекомендуется использовать онлайн сервис www.flatmeter.ru

# Пломба-защелка служит для фиксации преобразователя измерительного на тепловом адаптере. Отсоединение преобразователя от теплового адаптера возможно только после разрушения пломбы-защелки.

# Измерители исполнения РМД индицируют на ЖКИ:

| В сервисном режиме (до установки пломбы-защелки) | В рабочем режиме (после установки пломбы-защелки) |
| --- | --- |
| текущую дату «хх.хх» (дата месяц); текущее время «хх-хх» (часы, минуты); серийный номер «ххххх» (последние 5 цифр); идентификатор радиосистемы «SYxxx»; версию прошивки «-х.х-» контрольную сумму «2E74»; напряжение элемента питания «х.ххu»; температуру датчика отопительного прибора «u хх,х°»; температуру датчика воздуха «n хх,х°» (константы для ИНДИВИД-1); тепловую мощность в условных единицах «х.хх»; накопленное значение измеренного количества энергии, отданного отопительным прибором в условных единицах «ххххх.»; индикация сервисного режима. «ACtIU» - радиоканал функционирует, «SAUE» - радиоканал не функционирует. | текущую дату «хх.хх» (дата месяц); текущее время «хх-хх» (часы, минуты); серийный номер «ххххх» (последние 5 цифр); версию прошивки «-х.х-» контрольную сумму «2E74»; напряжение элемента питания «х.ххu»; тепловую мощность в условных единицах «х.хх»; накопленное значение измеренного количества энергии, отданного отопительным прибором в условных единицах «ххххх.». накопленное значение измеренного количества энергии на последнюю отчетную дату (по умолчанию 1-е число месяца), отданного отопительным прибором в условных единицах «ххххх.». |

# Во время опроса измерителя по радиоканалу на дисплее отображается «OnAir».

# Измерители исполнения без РМД индицируют на ЖКИ:

- серийный номер «ххххх» (последние 5 цифр);

- версию прошивки «-х.х-»

- контрольную сумму «2E74»;

- напряжение элемента питания «х.ххu»;

- температуру датчика отопительного прибора «u хх.х°»;

- температуру датчика воздуха «n хх.х°» (константы для  ИНДИВИД-1);

- тепловую мощность в условных единицах «х.хх»;

- накопленное значение измеренного количества энергии, отданного отопительным прибором в условных единицах «ххххх.»;

- накопленное значение измеренного количества энергии на последнюю отчетную дату (по умолчанию 1-е число месяца), отданного отопительным прибором в условных единицах «ххххх.»

# Исполнение ИНДИВИД-1 отражается путем индикации напряжения питания с дополнительной точкой после буквы u - «3.65u .».

# Показания сменяются поочередно. Частота смены показаний -2 сек.

# Расшифровка кодов нештатных ситуаций регистрируемых в архиве. Коды НС выводятся на дисплей в шестнадцатеричном коде от 00 до 7F. Для того чтобы расшифровать код, его необходимо перевести в десятичное значение. Это можно сделать вручную, используя следующий алгоритм: первую цифру надо умножить на 16, затем прибавить к ней вторую цифру (если вместо цифры стоит буква от А до F), то вместо А прибавляется 10, B – 11 и т.д. F – 15. Полученное число и будет кодом НС в десятичном исчислении. Таким образом, код 40, отображаемый на дисплее будет иметь значение 4*16+0=64 в десятичной системе.

# Далее по коду можно определить, что в течении суток была зарегистрирована:

- 1 - ошибка термодатчика отопительного прибора (КЗ, обрыв, 0°С > t > 110°С);

- 2 - ошибка термодатчика «воздух» (КЗ, обрыв, 0°С > t > 110°С), данный код функционирует только для исполнения ИНДИВИД-2;

- 4 - превышение мощности (dT > 68 градусов), расчет энергии во время превышения мощности не выполнялся. Сообщение о данной ошибке сохраняется до конца текущих суток, затем, при отсутствии ошибки исчезает. Запись в суточном архиве о данной ошибке присутствует.

- 8 – измеритель отсоединен от теплового адаптера. Исчезает в 0 часов на следующий день после установки прибора на тепловой адаптер, но запись об отсоединении (вскрытии) прибора остается в архиве.

- 16 – резерв (не используется);

- 32 - в течении текущих суток производилась запись/перезапись в энергонезависимую память (EEPROM) командой по радиоканалу, например, изменения расписания слушания;

- 64 - в течении текущих суток производилась коррекция времени. Исчезает в 0 часов на следующий день после выполнения коррекции времени. Запись в суточном архиве о данном событии присутствует.

## При проявлении нескольких нештатных ситуаций в течение суток, их коды суммируется и в архив записывается сумма кодов.

## Декодирование кода производится следующим образом: от зарегистрированного значения кода ситуации отнять максимально возможное значение кода из ряда кодов (1…64), от результата отнимать максимально возможные коды состояния до тех пор, пока остаток не станет равным 0.

## Пример: 		В архиве зарегистрирован код 111:

## 111 - 64 = 47; 47 – 32 = 15; 15 – 8 = 7; 7 – 4 = 3; 3 – 2 = 1; 1 – 1 = 0.

## Результат:	в коде состояния 111 присутствуют коды: 64; 32; 8; 4; 2; 1.

# Принцип измерения: Периодически (один раз в минуту) измеритель измеряет температуру (tm) теплового адаптера прикрепленного к поверхности отопительного прибора и вычисляет значение тепловой энергии, пропорциональной количеству тепла отданной отопительным прибором, по формуле 1.:

- Q = Σ(tm – tL)1,15 × KR

где: KR – коэффициент размерности;

tm - температура теплового адаптера прикрепленного к поверхности отопительного прибора;

tL – температура воздуха в помещении (для исполнения ИНДИВИД-1 заводское программируемое значение 20°С);

Для исполнения ИНДИВИД-1, если   tm < tz – приращение тепловой энергии не производится (tz - cтартовая температура);

Для исполнения ИНДИВИД-2, если   (t < 5 – приращение тепловой энергии не производится;

# При определении количества тепловой энергии отданной отопительным прибором в помещение, показания измерителя в условных единицах должны быть скорректированы (переведены в систему СИ, кВт·ч) по типу и размеру отопительного прибора, на котором установлен измеритель в соответствии с формулой 2.:

- VQ = (Qe – Qb) * KQ * KcHF

где:  VQ – откорректированное значение количества тепловой энергии, кВт·ч;

Qb, Qe – показания измерителя на начало и конец расчетного периода;

KQ – номинальная мощность (кВт), используемого отопительного прибора, на котором установлен измеритель Этот коэффициент есть мощность, указанная в паспорте отопительного прибора, для теплоносителя воды при температуре теплоносителя на входе в радиатор 70 (С, температуре на выходе из радиатора 50 (С и температуре окружающего воздуха 20 (С;

KcHF – коэффициент, учитывающий тип используемого отопительного прибора (предоставляется производителем измерителя);

# МОНТАЖ

# Установка измерителя на отопительный прибор осуществляется с помощью комплекта монтажных частей (КМЧ), который подбирается в соответствии с конструкцией отопительного прибора и инструкцией по монтажу КМЧ. В КМЧ входит тепловой адаптер, пломба-защелка и крепеж, необходимый для установки.

# Существует два вида тепловых адаптеров, стандартный (40 мм) и широкий (55 мм). Широкий адаптер применяется только для отдельных конкретных видов отопительных приборов указанных производителем.

# РАБОТА РАДИОКАНАЛА

# В зависимости от положения кнопки положения  (установлен измеритель на тепловой адаптер или нет) алгоритм работы измерителя исполнения РМД меняется. Если кнопка не нажата, то с момента отпускания кнопки (или включения питания) измеритель переходит в активное состояние и «слушает» эфир по радиоканалу, для возможности ответа на запрос в течение 7 суток, причем на дисплее в момент индикации такого (сервисного) режима появляется сообщение «ACtIU». По истечении 7 суток с момента отпускания кнопки измеритель переходит в режим энергосбережения. В это время на дисплее в момент индикации сервисного режима появляется сообщение «SAUE» и связь с прибором невозможна. Для перевода прибора в активное состояние необходимо нажать кнопку на 1-2 сек, и затем отпустить.

# Если кнопка нажата (прибор установлен на тепловой адаптер) измеритель находится в активном состоянии 7 суток с момента нажатия кнопки, а затем переходит в режим активности по расписанию»: в этом режиме измеритель активен полные сутки первые три дня каждого месяца, а в остальные дни месяца – один час (с 11-00 до 12-00) . Расписание активности может быть перепрограммировано.

# Считывание показаний с измерителей исполнения РМД может производиться по радиоканалу, в соответствием с РЭ на устройства считывания (МОСТиК, АРСиК);

# Автоматическое считывание показаний можно выполнять воспользовавшись облачным сервисом www.flatmeter.ru.

# УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА

# Измерители необходимо хранить в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в котором хранят измерители, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

# Транспортировка измерителей должна соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Преобразователь измерительный ИНДИВИД | 1 |  |
| Паспорт С 580.000 ПС (объединенный с РЭ) | 1 |  |
| Монтажный комплект | 1 | Поставляется по отдельному заказу. Должен соответствовать типу отопительного прибора |
| Инструкция по монтажу | 1 | Поставляется на партию в количестве, оговоренном в заказе. Размещена на сайте: www.sayany.ru |

# СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И ПОВЕРКЕ

Измеритель ИНДИВИД-___________, зав № ________________ соответствует техническим условиям ТУ 4218-010-47636645-2012,

| М.П. | Дата выпуска |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | число, месяц, год |
|  |  | подпись, лица, ответственного за приемку |

прошел первичную поверку в соответствии с Методикой поверки ИВКА.407281.004 МП и признан годным к эксплуатации.

| место клейма поверителя | Дата поверки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата следующей поверки |  |
|  | Поверитель |  |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

# Предприятие-изготовитель гарантирует в течение 48 месяцев от даты продажи, но не более 60 месяцев с даты изготовления безвозмездную замену или ремонт прибора при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения, оговоренных в данном документе.

# Срок службы изделия, не менее – 12 лет.

# По вопросам гарантийного ремонта и сервисного обслуживания обращаться по адресу: 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Гагарина, 24а, тел. (495) 215-28-22. E-mail: service@sayany.ru.

Дата продажи  « _____ » ____________________ 20 ____ г.

# Text boxes

Добавить

(уточнить)

для

новых модификаций